南通市第三人民医院

智慧老年病房信息化项目

比选文件

（资格后审）

采购人：南通市第三人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二五年九月

目  录

第一章 比选公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

- 第一章 比选公告

项目概况

南通市第三人民医院智慧老年病房信息化项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网 获取采购文件，并于2025年9月16日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：南通市第三人民医院智慧老年病房信息化项目

2、采购方式：比选

3、预算金额：25万元

4、最高限价：25万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：南通市第三人民医院智慧老年病房信息化项目，具体内容详见比选文件第三章项目需求。

6、合同履行期限：合同签订之日起30个工作日内，完成项目实施并进入试运行。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供采购的物及提供相关伴随服务。

（2）供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、时间：自本比选公告发出之日起至2025年9月16日11时00分。

2、地点：供应商在“南通市第三人民医院”官网自行下载。

3、售价：300元/份，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：请有意参与本项目比选的供应商于2025年9月16日11时00分前联系代理机构报名（联系人：董安国，联系电话：18912299056，邮箱：812298892@qq.com），未报名单位不得参加本项目的比选。

四、提交响应文件截止时间、比选活动开始时间和地点

1、提交响应文件截止时间及开标时间：2025年9月16日14时30分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

2、提交响应文件地点及开标地点：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区（宏信天德工程顾问有限公司开标室） ，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5日。

六、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目比选文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、项目比选活动模式：现场比选模式。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目采购文件的询问、质疑可向采购代理或采购人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通市第三人民医院

地址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：钱先生

联系电话：0513-85116168

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的比选活动。

2、比选活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目采购公告及采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应向采购人或采购代理机构提出；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目采购公告及采购文件中的全部内容；供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目采购公告及采购文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与比选活动。

6、采购文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在比选活动中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的的资格条件。

2、采购文件的澄清或者修改将在南通市第三人民医院官网上发布澄清公告。

3、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在响应截止时间前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

5、除非采购人或采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自行承担。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商比选成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订、密封

1.响应文件的组成（分为纸质响应文件、电子响应文件）

1.1纸质响应文件分“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、两份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。商务标文件不得出现于资格审查文件和技术标文件中。

1.1.1纸质响应文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；

技术标文件的正、副本纸质响应文件及图纸类（如需提供图纸等其他资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

商务标文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

1.1.2纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是响应文件中涉及响应人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以响应人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

1.2电子响应文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.3响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露响应文件内容为主要判断依据。

- 1.4递交时间：响应人须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。响应人提交响应文件，即视为已响应参加采购活动。

五、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

六、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。（响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于成本、利润、税金、开办费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材费、人工费、检测费、管理费；国家税务部门规定的各项税金；相关伴随服务以及售后服务等一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。）。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

6、本项目一次报定的响应报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

七、响应费用

1、本项目比选文件费300元/份，无论成交与否不予退还。

2、本次比选向成交供应商收取代理服务费，按国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：成交服务费按差额定率累进法计算，以成交通知书确定的成交金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。

3、比选活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论采购过程和结果如何，参加比选活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

八、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

九、未尽事宜

无。

第三章 项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标

近年来，我国社会老龄化进程加速，在此背景下，国家卫生健康委先后出台相关政策，推动医疗卫生行业老年病科的发展，并对老年病科建设提出明确要求。南通市第三人民医院作为南通市老年病医院，在老年病科建设方面仍存在不足。当前，物联网技术飞速发展，借助这一新技术可实现对老年患者的实时监测与管理，进而打造契合老年病科特殊需求的智慧病房解决方案，以满足老年人的医疗服务需求。基于此，现拟对智慧老年病房信息化项目进行采购。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网单元 | 支持POE/DC9V~24V供电，支持吸顶安装； |
|  |  | 采用模组化可拓展设计，内置不少于2个的标准Mini-PCIE卡槽，支持拓展其他协议的物联网模组； |
|  |  | 支持蓝牙主被动双重定位模式和蓝牙终端数据采集； |
|  |  | 支持OTA远程升级； |
|  |  | ▲单设备支持1秒内可上报蓝牙终端数据量≥120个； （投标时提供第三方检测报告复印件） |
|  |  | 同时支持蓝牙广播和蓝牙扫描功能； |
|  |  | 符合国家电磁兼容标准； |
| 2 | 室内定位信标 | 支持BluetoothBLE4.0和标准iBeacon协议，工作于2.4GHzISM频段，用于室内定位网络信号覆盖； |
|  |  | 尺寸直径≤70mm，厚度≤25mm，重量≤60g； |
|  |  | 内置锂电池，续航时间≥4年； |
|  |  | ▲定位信标杂散发射限值≤-30dBm； （投标时提供第三方检测报告复印件） |
|  |  | ▲定位信标发射功率：≤20dBm（EIRP)； （投标时提供第三方检测报告复印件） |
|  |  | 防水防尘，防护等级≥IP64； |
|  |  | 符合国家电磁兼容标准； |
| 3 | 物联网平台 | 设备管理组件：支持网关设备、网关子设备、直连设备、定位设备等的综合管理。支持设备注册、鉴权、分组、状态展示、下行指令等；支持设备结构及配置组自定义，支持基于地理位置管理设备； |
|  |  | 连接管理组件：管理设备连接，动态配置连接，支持以拓扑结构图的形式展示各个通信节点的情况，可以查询网关设备历史连接的终端情况； |
|  |  | 信号覆盖分析组件：可以查看物联网基站在各个点位的信号覆盖强度，支持设置信号等级、划分信号区域；支持通过图表的形式展示导向广播RSSI档位信息、基站接收RSSI档位信息、终端接收RSSI档位信息，支持导出测试报告； |
|  |  | ▲数据类型/格式：支持int、long、float、double、enum、array、text和boolean 数据类型，支持JSON、HEX数据格式； （投标时提供检测报告复印件） |
|  |  | 权限管理组件：可进行账号权限管理、数据权限管理、应用权限管理； |
|  |  | ▲平台设备接入平均延时小于100ms； （投标时提供检测报告复印件） |
| 4 | 智能输液管理系统 | 系统软件应能进行科室展示、时间设置，同时根据床位号进行输液详情展示，至少包括床位号、患者姓名、输液状态信息； |
|  |  | 显示床位有无入住病人，正在输液状态包括“正在输液”、“输液暂停”、“输液求助”、“输液停止”状态。 |
|  |  | 展示输液报警信息，包括输液求助、输液暂停、低电、输液即将结束和输液停止报警。 |
|  |  | 输液历史统计:可展示所有输液历史包括输液起始时间、病人姓名、输液开始容量、液袋规格、输液单元编号等。 |
|  |  | 输液设置:可设置显示容量动画、输液下发床位位数、音量大小、提示时长、求助报警持续时长、低电量阈值。 |
| 5 | 充电板 | - 充电接口：≥5个； |
|  |  | - 安装方式：桌面放置； |
|  |  | - 输入：220V；输出：≥5V/1A； |
| 6 | 智能输液终端 | 设备支持物联网无线通讯； |
|  |  | 具备显示屏，支持通信方式、设备编码、床位号、电量等信息显示； |
|  |  | 终端电池低电量报警：终端电压过低时，界面对应床位提示发出电量不足提示 |
|  |  | 电池：使用充电锂电池，容量≥3000mAh； |
|  |  | 终端支持状态异常报警提示； |
|  |  | 内置可充电电池，满足持续监测时间 ≥200小时； |
|  |  | ▲具备医疗器械注册证； （投标时提供证书复印件）。 |
| 7 | 患者实时定位管理系统 | 根据项目CAD图纸进行面积测算及2.5D电子地图绘制 |
|  |  | 支持全区域定位覆盖及2D/3D地图展示，可支持2D、3D两种地图形式，地图支持缩放、旋转、平移、切换视角等查看方式； |
|  |  | 具有人员实时位置查看、历史轨迹回放功能，查看历史轨迹时若人员所在位置有摄像头支持视频联动； |
|  |  | 支持对患者实时监控，查看患者动向； |
|  |  | 支持终端异常报警、拆卸及脱落报警、低电量报警； |
|  |  | 针对患者活动范围及安全，系统支持多种告警类型，包括：围栏告警、长时间滞留告警、超员告警、缺员告警、一键呼救； |
|  |  | 支持电子围栏管理功能； |
|  |  | 具有病房及患者信息管理功能，可对病房、床位数量、患者数量编辑设置，支持患者入住时录入绑定床位； |
|  |  | 系统支持对单个患者管理，点击患者进入患者看板，可同时显示实时位置告警处理等信息； |
|  |  | 具有科室看板，可呈现患者列表及患者信息查看（包含患者信息、绑定设备状态及电量信息、告警状态、告警信息等数据信息）； |
| 8 | 定位手环（无屏版） | 内置低功耗蓝牙，版本不低于 BLE5.0，支持标准iBeacon协议、LTE-CAT1通信； |
|  |  | 尺寸≤50mm*45mm*16.5mm； |
|  |  | - 续航时间：室内＞30天，或室外＞12小时； |
|  |  | - 电池容量≥750mAh，支持磁吸式触点充电； |
|  |  | - 手环支持北斗GPS室外定位，支持室内外定位切换； |
|  |  | - 防水防尘，防护等级达到IP68； |
|  |  | - 支持数据上报间隔可调可配； |
|  |  | - 支持物理防拆与电子防拆报警的双防拆机制，需要特定工具才能进行拆解。当防拆腕带被打开或者被强行拆除时，可以向应用平台发起报警； |
|  |  | - 内置PPG心率传感器，支持监测心率功能； |
| - 9 | - 定位手环（有屏版） | 内置低功耗蓝牙，版本不低于 BLE5.0，支持扫描蓝牙室内定位； |
|  |  | - 具备IPS屏幕，屏幕尺寸≥1.22寸，240*210点阵。 |
|  |  | - 支持磁吸式触点充电； |
|  |  | - 防水防尘等级≥IP67； |
|  |  | - 支持血氧，动态心率，体温、血压，计步健康数据定时测量并上报，具有高空跌落算法； |
|  |  | - 定位和数据上报频率设置； |
|  |  | - 支持物理防拆机制，需要特定工具才能进行拆解。 |
|  |  | - 支持S0S一键报警、低电报警、进出围栏报警，健康数据超标，电子围栏，历史轨迹查询等功能； |
| 10 | 显示屏 | 液晶玻璃；ELED背光；显示比例16:9；分辨率1920*1080；显示尺寸 ≥43寸；系统支持windows10及以上； |
| 11 | 交换机 | ‌传输速率‌：支持10/100/1000Mbps ‌背板带宽‌：336Gbps ‌包转发率‌：92Mpps ‌端口结构‌：非模块化 ‌端口数量‌：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口 ‌控制端口‌：1个Console口 ‌ ‌堆叠功能‌：支持堆叠 ‌VLAN‌：支持802.1Q（最大4K个VLAN），支持基于MAC的VLAN、GUEST VLAN、VLAN映射及MVRP ‌QOS‌：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速 ‌组播管理‌：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM Snooping、组播VLAN及IPV6组播设置 ‌网络管理‌：支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH命令行配置，支持FTP、TFTP、SFTP文件传输，支持SNMP V1/V2c/V3 ‌安全管理‌：支持用户分级管理、口令保护、SSH加密通道、可控IP地址FTP登录、防ARP攻击等 ‌ ‌电源电压‌：100V-240V AC，50/60Hz ‌功耗‌：最大448W（含POE 370W） ‌ |
| 12 | 集成服务 | 设备安装、接口对接、软件调试等集成服务 |

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网单元 | 同本章第（三）条采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求“技术参数要求” | 19台 |
| 2 | 室内定位信标 |  | 37个 |
| 3 | 物联网平台 |  | 1套 |
| 4 | 智能输液管理系统 |  | 1套 |
| 5 | 充电板 |  | 1个 |
| 6 | 智能输液终端 |  | 45台 |
| 7 | 特殊病患管理系统 |  | 1套 |
| 8 | 定位手环（无屏版） |  | 5个 |
| 9 | 定位手环（有屏版） |  | 5个 |
| 10 | 显示屏 |  | 2台 |
| 11 | 交换机 |  | 1台 |
| 12 | 集成服务 |  | 1项 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、合同签订日期：自成交通知书发出之日起10个工作日内按时签约。

2、交货期：合同签订之日起30个工作日内，完成项目实施并进入试运行。

3、质保期：本项目质保期为验收合格后三年。

4、安装、售后服务要求：成交人必须负责对接调试至系统正常运行，在质保期内，系统使用相关的问题均须处理解决。

5、其他售后服务要求：采购人向成交人发出服务通知后，成交人应当立即着手解决问题，一般故障须在半小时内解决，重大故障须在4小时内解决，如有现场服务需要，需在半小时内到达客户现场。

六、采购标的验收标准

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

七、付款条件

合同签订生效后支付合同全款的30%；实施完毕验收合格后支付合同全款的50%；余款20%验收一年后付清。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购

1、成立评审委员会小组，评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选活动。

二、采购活动开启

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、供应商不足3家的，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、采购活动开始后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据采购文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评审环节。

3、合格供应商不足3家的，相应处理方式见本采购文件第四章第十一条的规定。

- 四、评审

1、评审时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评审委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据评审委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评审秩序，监督评审委员会依照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，有下列规定情形的，要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评审有关的其他事项。

3、评审委员会负责具体评审事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评审方法直接确定成交商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评审委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场；有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、采购活动开始后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7、评审期间，资格审查合格供应商的响应文件仍有可能被评审委员会根据规定判为无效响应。

8、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指响应文件满足本项目采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为成交商的评审方法。

2、评审委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行技术评估，综合比较与评价。

3、评审委员会严格按照采购文件规定的要求、条件、评分标准进行评审。

4、对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购活动结束后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评审程序：

资格符合性评审——技术文件评审——商务标评审——确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术文件的评审。先开技术文件，技术文件打分结束后再开价格文件。

注：本项目无二次报价，一次报定的价格为成交价。

2、评审委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术文件和商务文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术文件分值占总分值的比重为80%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务文件分值占总分值的比重为20%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评审委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分当取所有技术标评委评分的平均值为最终得分。（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启供应商的报价文件，现场唱标后由供应商代表签名确认。

8、供应商的价格标得分直接计算取得，并与其技术文件得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审结果按响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。评审后的综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

七、关于响应价格评审

1、针对响应价格实质响应的评审

评审委员会将审查每份响应文件的报价是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与采购文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效响应处理。

2、针对响应价格合理性的评审

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

1、技术部分评分：80分

| 评标项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 所投产品技术参数的响应程度 | 根据响应方案中产品技术指标响应程度打分，所投产品全部满足或优于采购文件技术参数要求的得满分；标“▲”项为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 技术参数中要求提供提供相关证明材料的，都需提供材料复印件并加盖响应供应商公章，不提供或不满足作负偏离处理。 | 37分 |
| 公司资质 | 1、供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的针对计算机信息化系统集成售后服务的《售后服务认证证书》七星及以上的得2分； 2、供应商具有有效期内的信息系统建设和服务能力CS2及以上资质，得2分。 3、供应商具有有效期内的信息技术服务标准（ITSS）资质三级及以上，投标时提供https://www.itss.cn/web/itss/c/xxcx/cert（官方查询网站）有效截图证明材料，得2分。 4、供应商具有有效期内的应急预案管理能力评价体系认证证书，得2分。 以上资质均需提供证书扫描件或截图，加盖投标供应商公章，不提供或不满足不得分。 | 8分 |
| 产品资质 | 所投产品原厂商具有物联网平台、输液监控、病患管理等相关软件著作权登记证书，每提供一项得1分，最多3分。 | 3分 |
| 团队资质 | 投标供应商承担本次项目的技术服务团队技术人员具有以下资质： 1、拟派团队成员具有 CISAW 信息安全保障(安全集成)人员认证证书，得2分； 2、拟派团队成员具有高级信息系统项目管理师证书可得2分。 （以上证书人员需均为投标供应商在职员工，需提供投标供应商为其缴纳的2025年6月-8月期间任意1个月的社保证明材料及工程师证书复印件加盖公章，不提供或不满足不得分） | 4分 |
| 国产化适配 | 物联网平台能够适配兼容多种国产操作系统，提供系统官方认证证明文件复印件并加盖公章，每提供一种系统认证证明材料得2分，最高得4分，缺项不得分。 | 4分 |
| 技术方案 | 根据响应供应商提供的技术方案进行评价，包括但不限于项目背景、项目技术架构设计、功能设计等。 方案需求完善、理解透彻、设计合理得8分；方案需求较为完善、理解良好、设计较为可行得5分；方案需求粗糙、理解较差、设计不够合理得3分；对项目完全不了解、方案内容点与要求提供的不一致、设计不可行得1分；不提供不得分。 | 8分 |
| 实施方案 | 根据投标供应商提供的实施方案进行评价，包括但不限于实施计划、系统培训、验收等。 方案需求完善、理解透彻、设计合理得8分；方案需求较为完善、理解良好、设计较为可行得5分；方案需求粗糙、理解较差、设计不够合理得3分；对项目完全不了解、方案内容点与要求提供的不一致、设计不可行得1分；不提供不得分。 | 8分 |
| 售后服务方案 | 根据响应供应商提供的售后服务方案进行评价，包括但不限于服务内容、故障响应时间、故障响应方式等。 思路清晰、方案点齐全、内容优质得8分；思路不够清晰，方案点有少量缺漏，内容良好得5分；思路较乱、方案点缺漏较多、内容一般得3分；思路杂乱无章、方案点与要求提供的不一致，内容较差得1分；不提供不得分。 | 8分 |

2、商务部分评分：20分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价/比选报价）×20%×100

注：本项目无二次报价，一次报定的价格为成交价。

3、成交商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名成交候选人，若综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排列；综合得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

采购人委托评审委员会直接确定成交商。

4、评审争议

评审时评委对评审的细则若有争议，由评审委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

5、落选原因

评审委员会不对落选的供应商做落选原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、未按要求提供样品的（如有）；

6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关规定：响应截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

2、比选文件没有不合理条款、采购程序符合规定，再次发布比选公告；

- 十二、成交通知

1、比选活动结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、自成交通知书发出之日起10个工作日内，成交商凭“成交通知书”与采购人签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交商履约，成交商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交商串通或要求成交商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见采购文件第三章，以上项目款的支付不计息。

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  响应文件组成及格式

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术文件、报价文件、电子响应文件四部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、供应商法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选活动的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）。

5、供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术文件（单独装订密封）

1、响应函（格式参见附件）。

2、供应商情况表（格式参见附件）。

3、商务技术正负偏离表（格式参见附件）

4、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

5、采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术文件”所须提供材料的复印件（须加盖供应商公章）按采购文件要求装订，密封，递交。

（三）报价标（单独装订密封）

1、响应报价表（格式参见附件）

2、响应报价明细表（格式参见附件）

（四）电子响应文件（一份、单独密封提供）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、技术标文件、商务标文件”的打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、技术标文件、商务标文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件：相关格式

南通市第三人民医院智慧老年病房信息化项目

响应文件

项目编号：

对应响应文件填写：资格审查文件

对应响应文件填写：技术文件

对应响应文件填写：报价文件

对应响应文件填写：电子响应文件

（资格后审）

供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （采购项目名称）的项目比选活动，全权代表我公司处理比选活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加比选活动时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （采购项目名称）项目的比选活动，全权处理一切与该项目比选活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加比选活动时，须将身份证原件带至比选活动现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称）________ _（项目编号）比选活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市第三人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的比选活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

B技术文件（单独密封）

- 1、响应函（格式不得变动）

南通市第三人民医院  ：

依据贵单位         （采购项目名称、项目编号）项目公开比选的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的比选活动工作，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部采购文件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次采购响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、供应商情况表

供应商（公章）：

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、商务技术正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 比选文件要求的商务/技术条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与比选文件第三章“项目需求”中的商务/技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务技术的条款内容。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

C、报价文件（单独密封）

- 1、响应报价表

项目名称：南通市第三人民医院智慧老年病房信息化项目

| 序号 | 项目内容 | 比选报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第三人民医院智慧老年病房信息化项目 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

响应供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）响应报价的总价中应包含：完成本项目所需的一切费用，包含但不限于成本、利润、税金、开办费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材费、人工费、检测费、管理费；国家税务部门规定的各项税金；相关伴随服务以及售后服务等一切费用。同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。

- 2、响应报价明细表

- 项目名称：南通市第三人民医院智慧老年病房信息化项目

| 序号 | 产品 或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 含税 单价 | 含税 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。（响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于成本、利润、税金、开办费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材费、人工费、检测费、管理费；国家税务部门规定的各项税金；相关伴随服务以及售后服务等一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。）

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：